LS230/SVM+型激光粒度分布测定仪

操作规程

- 接通电源，打开电脑，打开仪器开关，预热约15分钟；

- 用超纯水冲洗腔体，2-3次后腔体加满超纯水，盖上盖；

- 运行LS230软件（桌面上名为“LSV3.29”的软件）；

- 界面菜单中，点击Run→Run Cycle,点击Sample Into可填写样品信息；点击Run Settings可设置每次运行时间（若勾选偏振光选项“Include PIDS data”，则Run length 设为90s；若不勾选，设为60s）；还可设置结果自动保存目录（Folder选项）；

- 复选Measure Offsets（测量补偿）、Align(光路校准)、Measure Background（背景测量），点Start开始；

要求：测量补偿时，除了127的位置以外，都要不超过6mV。背景测量时，数值不得超过2，若超过，需转到步骤2冲选腔体。

- 复选Measure Loading 和Start 1 Run。放空腔内超纯水，加入水样，打开泵，再打开超声波搅拌（20左右）；

- 点击Start开始。当Obscuration值在8% ～12% 之间，PIDS在40% ～50%之间时，显示OK，点Done进行测样；

- 每次换样前都要冲洗腔体并测量背景，背景值达到要求后换其它样；

- 测样完毕后彻底冲洗腔体2-3次，然后关电脑，关闭泵，再关闭超声波和仪器开关；

注意事项

- 测样前检查排水管下是否有水桶接水；

- 冲洗腔体时应打开泵和超声波；

- 应使用纯净水冲洗腔体；

- 测样时腔内不应太满；

- 实验前后都要填写仪器使用登记表，实验完成后填写仪器使用记录；

- 正确操作仪器，使用过程中如发现仪器出现异常情况，应及时与实验室管理人员联系；

- 要求用托盘盛放药品，避免药品直接放在实验台上，实验结束及时清洁实验台，带走所有实验试剂及样品；

- 仪器使用人员有义务打扫实验室卫生；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内实验仪器的安全；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内水、电安全。