气相色谱仪6890n （手动进样器，双通道）

开机

- 打开载气气瓶N2，打开氢气、空气发生器。注意检查气体发生器的排空阀是否拧紧；

- 打开计算机，进入联机工作站；

- 打开6890n GC主机电源开关；

数据采集方法编辑

- 方法编辑：从“方法”菜单中选择“编辑完整方法”项，选择前两项，点击确定。

- 方法信息：在“方法注释”中输入方法的信息（如测试方法），确定；

- 进样器设置：在“选择进样源/置”界面中选择“手动”，并根据需要选择所用的进样口的物理位置（前或后或两个），点击“应用”；

- 填充柱进样口参数设定：

点击“进样口”图标进入进样口设定画面。点击“应用”上方的下拉式箭头，选中进样口的位置选项（前或后）；

点击“载气”右方的下拉式箭头，选择N2;

点击“模式”右方的下拉式箭头，选择进样方式为“不分流”（或“分流”方式），在“设定值”下方的空白框内输入进样口温度，然后点中加热器，输入温度，输入分流比，自动计算得出总流量与分流流量；

在“分流口吹扫流量”右边的空白框内输入吹扫流量和时间（如0.75min和60ml/min）;点击应用；

- 色谱柱参数设定：点击“色谱柱”图标，在“色谱柱”下方选择柱1或柱2，然后依次点击“改变”“添加”“增量”“确定”，从柱子库中选择试验所需的柱子，则该柱子的最大耐高温及液膜厚度显示在窗口下方，点击确定，点击“安装为色谱柱1”或“安装为色谱柱2”。（填充柱不定义）选择合适的模式，恒压或恒流模式；选择实际的进样口物理位置（前或后）和检测器的物理位置（前或后）；选择合适的压力、流速和线速度（三者只输入一个即可），点击应用；

- 柱温箱参数设定：点击“柱箱”图标，根据样品需要输入初始温度，点击“打开”左边的方框，柱箱配置的参数保持不变。如有需要可以设定程序升温，点击应用。

- FID检测器参数设定：

点击“检测器”图标，进入检测器参数设定。点击“应用”上方的下拉式箭头，选择检测器的位置（前或后）；

在“设定值”下方的空白框内输入各参数：如H2：35ml/min; Air：350ml/min；检测器温度：300℃；辅助气N2：25ml/min；并选中“打开”下面除“恒定柱流量和尾吹气流量”选项的所有参数，点击“应用”。

TCD检测器参数设定：

点击“检测器”图标，进入检测器参数设定。点击“应用”上方的下拉式箭头，选中检测器的位置选项（前或后）；

在“设定值”右方的空白框内输入：检测器温度（如300℃）；辅助气为40ml/min(或辅助气及柱流量的和为恒定值（如40ml/min）当程序升温时，柱流量变化，仪器会相应调整辅助气的流量，使到达检测器的总流量不变)，并选择辅助气体的类型（如N2），选中“打开”下面相应参数。

选中“灯丝”，编辑完，点击“应用”。

负极性由被测物质与载气的热传导性决定；

根据自己需要输入气流流量值。

注：前检测器为FID，后检测器为TCD检测器。

- 信号参数设定：

点击“信号”图标，进入信号参数设定界面；

在信号1或信号2处选择“检测器”，在“信号源”处选择自己所用的检测器（前或后）；

选择“保存数据”，并选择“全部”，表示储存所有数据；

点击“应用”和“确定”；

- 保存建立好的新方法，输入方法名，点击“OK”；

- 若使用手动进样，则进入“运行控制”，在“样品信息”中输入操作者姓名，在数据文件中选择“手动”或“前缀”；若是用自动进样器则点击“序列”，设定“序列参数”，再在“序列表”中填入各项信息，选择自己所需要的方法名称，输入完毕后点击“运行序列”开始走样；

数据分析方法编辑

- 从“视图”菜单中，点击“数据分析”进入数据分析界面，或直接点击左面的“数据分析”；

- 从“文件”菜单中选择“调用信号”选项，选中自己的文件名，点击“确定”，则数据被调出；

- 谱图优化：从“图形”菜单中选择“信号选项”，从“范围”中选择“满量程”或“自动量程”及合适的显示时间或选择“自定义量程”，手动输入坐标范围进行调整，反复进行，直到图的显示比例合适为止，点击“确定”；

- 积分参数优化：从“积分”菜单中选择“积分事件”，选择合适的“斜率灵敏度”、“峰宽”、“最小峰面积”、“最小峰高度”。从“积分”菜单中选择“积分”选项，则数据被重新积分。点击左边“√”图标，将积分结果存入方法；

关机

- 调用关机方法：从“方法”菜单中选择“调用方法”，再选择“shutdown.M”；

- 等柱温箱，进样口温度均降到90度以下，方可关机；

- 关闭气体发生器并排气；

- 关闭气瓶；

- 关闭稳压电源；

注意事项

- 前检测器为FID，后检测器为TCD。前进样口为填充柱进样口，后进样口为分流/不分流进样口。

- 注意气相色谱和测油仪使用的是同一稳压电源，关闭前确定没有同时使用；

- 实验前后都要填写仪器使用登记表，实验完成后填写仪器使用记录；

- 正确操作仪器，使用过程中如发现仪器出现异常情况，应及时与实验室管理人员联系；

- 要求用托盘盛放药品，避免药品直接放在实验台上，实验结束及时清洁实验台，带走所有实验试剂及样品；

- 仪器使用人员有义务打扫实验室卫生；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内实验仪器的安全；

仪器使用人员有义务和责任负责实验室内水、电安全；