马尔文Zeta电位仪操作规程

- 打开稳压电源开关（右侧开关板至下方），长按on,待右侧绿灯亮，稳压器正常工作；

- 打开马尔文开关（仪器后方），打开电脑，预热30分钟；

- 将样品池放入测样箱，关闭箱盖；

- 运行DTS(Nano)软件；

- 新建文件，在界面菜单中点击measure,复选manual，出现小界面菜单，

（1）测Zeta电位

measurement选择Zata potential

sample name自由设定

material选择测量样品的RI（折射率），absorption（吸附系数），例如测高岭土，选kaoling，（RI 为1.53，absorption为0.10）。如没有测量样品系数，需在网上查找并添加到选项中，然后选择。

dispersant选择改样品的分散剂。

cell选择相对应的样品池（有照片）。

下方measurement选择Automatic

仪器自动运行，听到蜂鸣声后测量结束；

（2）测Size

measurement选择Size

simple name自由设定

material选择测量样品的RI（折射率），absorption（吸附系数），例如测高岭土，选kaoling（ RI为1.53，absorption为0.10）。如没有测量样品系数，需在网上查找并添加到选项中，然后选择。

dispersant选择改样品的分散剂

cell选择相对应的样品池（有照片）

下方measurement选择Automatic。

仪器自动运行，听到蜂鸣声后测量结束；

6. 关闭软件，关闭电脑，关闭主机电源，关闭稳压电源（注意事项1）

注意事项

- 注意这台仪器和气质谱及NIKON显微镜使用的是同一稳压电源，确定另外两台仪器没有使用稳压电源时方可关闭稳压电源；

- 指示灯闪烁表示仪器正在运行，不可打开黑色盖子；长亮表示仪器没有运行，可打开黑色盖子进样；

- 测样时，manual显示灰色不可选时，关闭小窗口，manual即可变可选；

- 当仪器使用中显示小窗口，仪器连接有问题时，关闭软件，重新打开即可；或者重启计算机即可（但不要关闭仪器），这种问题主要是英文软件和中文系统不兼容造成的，不影响试验；

- 实验前后都要填写仪器使用登记表，实验完成后填写仪器使用记录；

- 正确操作仪器，使用过程中如发现仪器出现异常情况，应及时与实验室管理人员联系；

- 要求用托盘盛放药品，避免药品直接放在实验台上，实验结束及时清洁实验台，带走所有实验试剂及样品；

- 仪器使用人员有义务打扫实验室卫生；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内实验仪器的安全；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内水、电安全；