BX51型荧光显微系统操作规程

- 打开主开关，调节光强；

- 选择光路（显微摄影时，将光路选择按钮全部拉出，光强比例可达100％）；

- 将10X物镜转进光路；

- 将样品放到载物台上；

- 对样品聚焦；

- 调节孔径光阑和视场光阑。（孔径光阑：将聚光镜数值孔径刻度设置为相应物镜数值孔径的大约80％）；

- 将所需物镜转进光路，对样品聚焦；

- 开始观察；

- 观察完毕后，将物镜转到低倍数下，取下载玻片。若用油镜观察，完毕后用擦镜纸蘸无水乙醇将镜片擦干净；

- 关掉开关；

注意事项

- 若需用油镜观察，首先应用低倍物镜聚焦样品，然后将浸油滴在样品的待观察区域上，转动物镜转换器把油镜移进光路，然后用微调焦旋钮聚焦；

- 观察荧光样品时，荧光电源应避免频繁开、关，每次打开，最好在15-30min后再关闭；

- 关闭显微系统前，先将光源调至最弱；

- 实验前后都要填写仪器使用登记表，实验完成后填写仪器使用记录；

- 正确操作仪器，使用过程中如发现仪器出现异常情况，应及时与实验室管理人员联系；

- 要求用托盘盛放药品，避免药品直接放在实验台上，实验结束及时清洁实验台，带走所有实验试剂及样品；

- 仪器使用人员有义务打扫实验室卫生；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内实验仪器的安全；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内水、电安全。