扫描电子显微镜操作规程

1. 打开墙上配电箱里的空气开关（见标签上开下关）

2. 打开变压器电源（正常电压应为100v）

3. 打开主机电源：钥匙拧到START位置，停两秒松手，钥匙回到I位置。

4. 打开电脑电源

5. 点击桌面图标，等待

6. 当HT图标显示蓝色后，点VENT排气（排气时vent闪，排完气vent不闪），排完气方可打开样品室

7. 正确选择Z轴高度（需要估计样品高度，Z轴大于样品高度

放入样品，关闭样品台，点击EVAC抽气，抽气时推着样品室门，听到机械泵响声后松手

8. 打开钨灯丝即标有HT图标（此图标在非真空下是灰色，真空位蓝色，打开灯丝拍照为绿色）

9. 选择扫描模式、加速电压（0.5-30KV之间选择，一般微生物类样品选10左右）、WD工作距离（10-15之间选择）、SS电子束斑（一般选30-40）

10. 在SCAN2下调焦、调整对比度及亮度、调消象散（放大时照片晃动、或者样品变形、或者整体移动可点WOBBLE调节光缆使照片不晃动）

11. 高倍下调清晰度，低倍下拍照，拍照选择photo(曝光40秒)或者SCAN4（曝光80秒），拍完选择FREEZE并保存照片

12. 拍完照后关闭灯丝，点VENT排气（排气时vent闪，排完气vent不闪），排完气方可打开样品室，取出样品台；关闭样品台，点击EVAC抽气，抽气时推着样品室门，听到机械泵响声后松手

13. 依次关闭软件、电脑、主机电源、变压器、空开

注意事项

- 注意Z轴的距离要足够高不要让样品碰到探头

- 慢慢调节光缆，防止调节过快看不到被观察物

- 取、放前一定要卸真空，再抽真空

- 关机的时候，要在真空状态下关机

- 拍完照后要及时关闭灯丝

- 请不要使用UBS接口，要拷贝数据请使用一次性光盘，光盘插入直接复制数据即可

- 实验前后都要填写仪器使用登记表，实验完成后填写仪器使用记录；

- 正确操作仪器，使用过程中如发现仪器出现异常情况，应及时与实验室管理人员联系；

- 要求用托盘盛放药品，避免药品直接放在实验台上，实验结束及时清洁实验台，带走所有实验试剂及样品；

- 仪器使用人员有义务打扫实验室卫生；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内实验仪器的安全；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内水、电安全。