ICP-MS操作规程

使用仪器前请阅读此规程及注意事项

- 开稳压电源，先高（射频部分）后低（质谱系统部分）

- 打开氩气，也可在点炬前打开，主压不小于1-2Mpa，分压0.7-0.8 Mpa

- 代开通风排气扇

- 打开水循环（可在点炬前打开），正常温度在18-20℃，压力60Mpa，循环水3至6月更换一次，更换前要把剩下的液体都倒掉

- 开反应气（如果不做DRC模式不用开），DRCA为CH4气压力为0.04 Mpa ，DRCB为O2气压力为0.2-0.3 Mpa

- 打开电脑（密码1111），打开主机电源，顺序1,3,4,2；启动ELAN软件

- INSTRUMENT 中选择VACUUM Start，大约5分钟抽好真空，并且真空度小于1.0*10-6Torr（若真空前打开氩气 和循环水，则抽好真空后主机上显示READY，否则不显示）

- 点炬，点炬前确保氩气和循环水已打开并显示正常并将进样管里的水放掉，在INSTUMENT中选择plasma – start，当sequence走到70-80时停下，听到响声后再打开start

- 调整好进样系统，压紧进液管和排液管（进样管，排液管在前）

11. 在Device中选择fast或者输入速度清洗管路

- 优化仪器，开始实验前用标准调谐液N81255030调谐。在smart tune-edlist-daily performance check-ok，在左边选中daily performance check点右键，快速优化，mg，In，U值达标标准，特别是CeO/Ce及Ba++/ Ba值必须小于百分之3，若大于3%则需要在editlist中选择Nebulier gas flow(用N81255030校正液通，过改变流量，使mg,In,U，CEO/CE及Ba++达到最适合的要求)；选择Autolens（若灵敏度很低时用透镜优化液做快速优化），做完优化后要求在optimize中保存流量

（realtime中看信号值，Numeric analytics options中选双模）

9. 新建方法：file-new quantitative analysis-ok，点击method图标，在timing 标签的Analyte中右键选择要分析元素，设定sweeps, readings, replicates为20，1，3，选择tuning, optimization文件；在process标签内选择DUAL, auto lens, equation中自动显示元素的潜在干扰及干扰方程，有些元素的干扰方程需要手动输入；在Calibration标签内设定标准浓度单位及线性类型，输入std1，std2，std3等标准样浓度；在sampling标签中设定自动进样器参数；在右边report标签内设定报告参数，选择报告模板；

10．File –save as 保存方法

11. 在review窗口新建和调出Dataset，点击右边R中load新建文件夹，report templature报告模板，选择tuning，optimize文件，点击DONE。

12. 点及sample图标做样，manual手动进样/ batch自动进样。先空白样，标样（手动依次改变样品个数），样品（输入样品名称及详细）

realtime中实时监测过程，calibview中看标线

- 用2%硝酸清洗管路5-10min（device fast）;用超纯水清洗管路5-10min（device fast），提出进样管排空管道

- 右上方点击STOP plasma

- 排空进样管道，停止真空，约10分钟可停止

- 退出软件

- 关闭电源，2-4-3-1

- 关闭循环水，氩气，反应气，稳压电源先小后大，关闭排风系统

注意事项：

- 注意开关机的顺序

- 样品一定要用0.22μm微孔滤膜过滤，标准品和样品的浓度控制在100ppb以内

- 关机前排空废液管

- 开气源时要注意保证仪器的正常使用要求

- 点炬后要把进样管放入空白或者2%稀硝酸中

- 拷贝数据时一定要格式化优盘