电化学工作站操作步骤及注意事项

—红色部分是注意事项

型号：PAR2273

1、检查仪器连线状态：确保主机电源连接可靠，USB通讯接线以及电极线各电极接头正常。

2、打开主机及电脑的电源。

3、启动工作站，预热30分钟之后方可开始实验。

4、检查面板上Cell enable键处于off状态；正确连接各电极线至被测体系并确保仪器操作环境无任何干扰。

检查，确保连接正确；

注：对电极与工作电极间切记不要短路（CE:红色  RE1: 白色  WE: 绿色  RE2: 灰色  GND: 黑色）

5、打开仪器前面板上的“Cell on”按扭。

6、启动操作软件PowerSuite，设置参数。

Experiment     	New 		选择所要使用的方法（如：测试塔菲尔曲线时，选择PowerCorr        Linear Sweep

Tafel）   键入文件名       点击下一步，根据提示框逐步完成参数设置。确认检查设置的参数正确无误后，开始测试（Run）；按提示选择外部电解池。

7、通过软件点击▶开始测试。注：测试过程中请勿接触被测体系，防止破坏体系稳定。测试过程中，观察E overload 和I overload指示灯的状态。如有问题则立即停止实验。

其中：E overload，请检查参比电极及其连接线是否有连接不好的情况。I overload， 检查电流量程设置是否合理，或测试电流是否超过仪器的最大电流限制。

（实验过程中，严禁用手触摸电极！！！）

8.测试结束后先断开各电极线，然后再关闭仪器电源。

9、拷贝数据不允许用U盘，必须用CD盘刻录。

10、清洁电极接线夹头，关闭计算机。拔下电源插头。

注：为了确保仪器的散热正常，请勿在仪器顶部放置任何东西。

圆盘电极的维护：如果不使用圆盘电极，也必须保证一个月运行一次，下面是运行步骤：

- 将转速逆时针旋转到最小值；

- 打开圆盘电极开关（在背后）；

- 缓慢旋转转速旋钮到1000或1200转，保持30-60min；

- 将转速缓慢转回最小值；

- 关闭开关。