FP6500型荧光分光光度计操作规程

开机

- 开机，预热30min；

- 用待测溶液润洗比色皿3次，再用滤纸和镜头纸将比色皿擦干，放入分光光度计内；

- 打开电脑桌面上的工作站“Spectra Manager”；

方法编辑及样品分析

  - 在该界面下选择“spectrum measurement”(二维扫描界面)或“3D fluorescence Analysis”(三维扫描界面)，若选择三维扫描界面再点击3D fluorescence Measurement；在Spectrum Measurement-parameter中填写调节激发光，发射光的宽度，感应时间，分辨率等参数；

        - 进行EM 扫描：选择物质的激发波长和发射光谱的范围；

        - 进行EX 扫描：固定发射光波长，选定物质激发光谱的范围。

  - 参数调节完毕后保存设定好的方法或点击OK返回；

  - 样品尺中放入纯水，点击“Autozero”对仪器调零；

  - 放入样品，单击激发灯（Ex），再点击start开始扫描。在此过程中发射灯（Em）一直保持开启状态；

  - 扫描完毕后，自动跳出结果窗口，立即关灯（Ex），保存结果，在“file”菜单下，点击“save as”将图形和数据保存到相应自己建立的文件夹中，切记保存图形用“JWB”格式保存，数据用“txt”格式保存。

  - 从3D Fluorescence Spectra Data Analysis 界面下的graphics菜单中可观察三维图形。

注意事项

- 此电脑容易死机，建议在扫描过程中执行一些简单的操作防止电脑进入待机状态而死机；

- 注意保存好图形文件，它可转化为数据文件，但数据文件不能转化为图形文件；

- 3D图形的坐标轴分别为Intensity（荧光强度）；Excited（激发光波长）；Emission（发射光波长）

- 实验前后都要填写仪器使用登记表，实验完成后填写仪器使用记录；

- 正确操作仪器，使用过程中如发现仪器出现异常情况，应及时与实验室管理人员联系；

- 要求用托盘盛放药品，避免药品直接放在实验台上，实验结束及时清洁实验台，带走所有实验试剂及样品；

- 仪器使用人员有义务打扫实验室卫生；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内实验仪器的安全；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内水、电安全。